医疗新技术所需设备用户需求

第一部分：基本情况描述

- 项目基本描述：

本项目为武警广东省总队医院开展医疗新技术所需的配套设备。

- 投标人资格要求：

投标人须为国内合法的营业执照，如所投产品属于医疗器械的，须具备医疗器械经营企业许可资质或《医疗器械生产许可证》。所投产品为第一类医疗器械，须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定。

三、投标基本要求：

- 提供设备附件分项报价（如有选配附件或可升级的功能模块），提供耗材及易损件报价（如需使用专用耗材）

- 设备已取得生产许可且符合相关质量标准，强制检定类设备须提供国家计量监督部门出具的检定合格证书（如国家有相关规定）。

- 如有使用场地、环境限制或需进行安装、调试的设备，供应商负责免费指导场地建设及上门安装、调试。

第二部分：技术参数要求

包组一：阴道分泌物检测仪（3万元）

1、形态学检测方法：自动显微镜成像分析法

2、自动化程度：检测仪全自动检测干化学项目，全自动智能识别各类有形成分，整个过程无需人工干预转移样本

3、有形成分检测内容：检测仪可以自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌、白色念珠菌、滴虫、线索细胞等有形成分

4、▲干化学检测项目：唾液酸苷酶（SNA）、β-N-乙酰氨基葡糖苷酶（NAG）、脯氨酸氨基肽酶（PIP）、白细胞酯酶（LE）、过氧化氢（H2O2）浓度及pH

5、检测速度：≥60个测试/小时

6、有形成分拍照方式：检测仪采用显微镜视野拍摄方式，在检测系统可直接查看拍摄的形态学图片，并支持系统上直接修改结果

7、准确率：检测仪自动分析判读样本中成分与肉眼判读结果的符合率：≥90%（以上皮细胞为准，须提供有效的注册检验报告证明）

8、▲聚焦扫描：动态聚焦扫描层数：≥3层

9、▲集成芯片：“镜检+干化学”一次性集成芯片，杜绝样本交叉污染

10、样本自动稀释：自动检测样本浊度，高浓度样本自动稀释样本

11、视频细胞检测：高倍镜下拍摄视频，并在视频中对滴虫等动态细胞进行检测，视频时长：≥5s

12、检测卡仓：仓弹夹式，卡仓装载检测卡容量≥60人份

13、复检规则：操作系统具有用户可自定义的复检规则功能，提升检测效率

14、清洁度定义：符合《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表对样本清洁度进行判定

15、有形成分分类：操作系统可以自动将各类有形成分进行切割分类，方便用户集中汇总审核结果

16、镜检图片：高倍视野（物镜≥40倍）下拍摄≥10个视野，用户可自定义视野个数

17、报警提醒：检测仪具有如下提醒功能：卡仓空报警提醒、废卡仓满报警提醒、清洗液瓶空报警提醒、废液瓶满报警提醒

18、报告单样式：形态学与干化学综合报告、图文并茂，用户可自定义

19、专用废卡袋：废卡仓配有一次性废卡袋

20、RFID：试剂封闭管理，保证测试结果的可靠性

21、数据库：基于MySql数据库进行数据存储

22、网络功能：外接RS232、USB接口，可以与医院计算机网络、LIS系统连接

包组二：吞咽功能障碍治疗仪（6万元）

1、≥4种参数可调性微分指数合成波治疗技术和恒流源特性。

2、适用于吞咽及言语功能障碍.

3、≥2个独立音乐频段疗法自动播放模式。

4、≥2个通道，≥4路输出，具备功能模块核心处理器

5、具备显示屏显示。

6、彩色人机交换触摸屏≧5英寸，人体部位处方图片显示界面，彩色人体图片电极粘贴部位显示。

7、音乐疗法可选择模式，并且能够根据个体化差异需求进行音乐选择界面。

8、载波输出脉冲频率≥2kHz,误差≤±5%（kHz）

9、刺激仪脉冲宽度≥0.048ms,误差≤±10%（ms）

10、刺激节律可调频率：≥10.6Hz

11、可调比率范围：1%-100%，≥4种调幅波频率误差为每档额定功率的±5%。

12、刺激主频率≤ 2KHz；频谱范围≤3KHz。

13、连续工作时间 ≥ 24h。

14、音频输出功率≧50mW。

15.电源符合AC 220V±10%;频率≤50Hz±1Hz

16、软件运行环境：嵌入式系统软件。

17、安全特性：安全类型Ⅱ类设备，防电击程度BF型。

18、台式机，具备推车式≥5种功能模块核心处理器。

包组三：无创血流动力学监测系统（9.8万元）

1	具备胸电生物阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统

2	具备一体式设计，为非插件式或非外接工作站式设计

3	波形采样率≥1600khz

4	具备便携式设计，≥15寸触摸显示屏

5	主机内置电池续航时间≥3小时

6	具备24小时实时监测及快速检测。

7	具备数字化检测系统，管理分析系统，无创血压测量功能

8	具备中文显示操作界面

9	自动存储数据和波形存储，自动、手动血压测量

10	报告功能可打印注有相应时间和日期的血流动力学报告

11	设备具备数据分析功能

12	具备分析软件，对容量负荷，心肌管理，高血压分型有数据分析功能

13	具备心脏康复动态分析功能，评估心康治疗效果。

14	配备连续血压检测功能，能够实时评估血流动力及血液循环平衡及阻力指标。

15	常规血流动力参数：心输出量(CO)测定范围1.5L/min～20L/min；心指数（CI）测定范围1.4L/min•m2～8.5L/min•m2；心搏量（SV）测定范围10ml～500ml；心搏指数（SI）测定范围15ml/m2～140ml/m2；心率（HR）测定范围应在：40次/分～220次/分；胸液传导性（TFC）测定范围0.010/Ω～0.080/Ω

16   射血收缩指数（ECI）测定范围0.020/s～0.080/s范围内；变力状态指数（ISI）测定范围0.50/s2～1.70/s2范围内；射血前期（PEP）测定范围50ms～200ms；射血时间（LVET）测定范围220s～350s；收缩时间比率（STR）测定范围0.10～0.60；胸腔带电组织容积（VEPT）无创血压（NIBP）收缩压（SBP）测定范围40mmHg～240mmHg（5.3kPa～2kPa）；舒张压（DBP）测定范围20mmHg～180mmHg（2.67kPa～24kPa）；平均压（MAP）测定范围26mmHg～200mmHg（3.47kPa～26.67kPa）；心阻抗微分图 (DZ/dt)；心阻抗图 (TIR)；

17  血流动力分析参数左心作功（LSW）测定范围10.0g•m/beat～300g•m/beat；左心作功指数（LSWI）测定范围20g•m/m²/beat～150g•m/m²/beat；每搏外周血管阻力（SSVR）测定范围87dyne•sec/cm5/beat～ 450dyne•sec/cm5/beat；每搏外周血管阻力指数（SSVRI）测定范围70dyne•sec/cm5/beat•m²～ 300dynes•sec/cm5/beat•m²；收缩变力性（Inotropy）测定范围-500% ～+500%；血管容积（Volemia）测定范围-500% ～+500%；血管弹性(Vasoactivity)测定范围-500% ～+500%；心率变律性(Chronotropy)。

包组四:屈光白内障手术规划软件（9.9万元）

1、	测量原理：OLCR-低相干光学反射测量技术

2、	波长：≥820nm

3、	眼部测量状态：正常晶体眼、无晶体眼、人工晶体、硅油眼。

4、项测量数据：

眼轴长度；测量范围：14–32mm；显示分辨率：≥0.01mm

角膜曲率；测量范围 半径尺寸：5-10.5mm；显示分辨率：≥0.01mm；测量范围轴角度数：0-180°；显示分辨率：≥1°；重复性差值：≤±9°

前房深度；测量范围：1.5-5.5mm；显示分辨率：≥0.01mm

白到白色距离测量；测量范围：7–16mm；显示分辨率：≥0.01mm

瞳孔测量；测量范围：2 -13mm

晶状体厚度测量范围：0.5-6.5mm显示分辨率：≥0.01mm

视网膜厚度显示分辨率：≥1μm

角膜厚度测量范围：300-800μm显示分辨率：≥1μm

视轴偏心距显示分辨率：≥0.01mm

5、人工晶体计算公式：

（1）人工晶体计算公式包括Barrett UniversalⅡ，Haigis，HofferQ，Holladay1，SRK T，SRKⅡ，Olsen，Hill-RBF，Barrett True-K， Shammas No-History ，Masket，Modified Masket

（2）有晶体眼人工晶体植入度数计算

（3）完整优化的IOL数据库（涵盖不同厂牌型号IOL）

6、数据的采集报告模式

（1）单次测量≥5项数据同时获取

（2）A-SCAN分析不同组织界面的回声。

（3）角膜曲率分析报告

（4）前房深度分析报告

（5）白到白角膜直径分析报告

（6）瞳孔直径分析报告

（7）IOL测算分析报告

7、操作方式实时眼位提示，最佳眼位下单次操作所有数据采集完成。

8、机器搭配设计方式采用当前流行的主机与电脑分离式设计，轻松实现软件升级、数据处理等。

9、网络化可轻松实现连接医院内部网络系统及EMR电子病例系统等。

10、散光晶体白内障手术规划功能。

包组五：过氧化氢灭菌器（6.5万元）

1.主要技术要求

1.1 用途：适用于生物安全实验室、重症监护病房、手术室、清除实验室中的DNA和RNA 、救护车等场所消毒，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见菌、空气中细菌、致病性酵母菌及芽孢、也可用于新冠病毒的终末消毒等，达到广谱杀菌效果。

1.2消毒空间：100-200立方米 ，一次装载的消毒液满足≥200立方的消毒需要。

1.3▲ 设备雾化颗粒≤0.05um，消毒液使用量≤3ML/m³，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量，保证消毒效果，（提供粒径测试证明）； 喷头可升降并提供照片或视频。

1.4 参数设定：内置计算软件，具有按空间体积和按消毒时间计算双模式，可根据用户需求选择对应模式，输入空间体积或消毒时长，自动计算消毒参数，方便用户操作；

1.5 功能：具备电池组和储液箱。交流、直流电源两用。过氧化氢工作时挡尘门自动打开雾化模块自动升起。添加过氧化氢溶液时雾化模块自动升起加液。

1.6 显示系统：内嵌式彩色触摸屏≥4.3寸，配备≥8英寸平板，同时具备数据查询和导出功能，可储存≥10000条数据，方便使用数据的追溯。

1.7功率：≤100W

1.8电源：AC220～240V  50Hz/DC24V（配备锂电底座供电DC24V），电源插头采用航空插头组件，保证使用的稳定性。

1.9 储液量：容量≥600ml（可拓展至≥4L）。

1.10 消毒剂：采用国产通用8-35%食品级过氧化氢消毒液，非专用消毒液。

1.11消毒效果：物表模拟效果：物表模拟实验杀灭对数值≥5.9。空气模拟效果：自然菌消亡率和白色葡萄球菌杀灭率均为100%（检验报告）。

1.12 远程操控：具备常规操作，无线远程操控，配备≥8英寸平板可以远程操作和检测控设备运行状态，平板显示液位，温度，湿度，浓度。

1.13具有房间设定功能可以添加房间和消毒参数的设定。提供平板界面图。

1.14过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，无毒副产品；

1.15▲具备标准，增强，特强三种消毒档位，房间建立与编辑功能。

2.资质要求

2.1 制造商需具备消毒产品生产企业卫生许可证，且许可证生产类别里必须明确包含有过氧化氢、等离子体、紫外线类消毒器械。

2.2 产品通过第三方具备CMA资质单位的消毒效果检测，并提供相关检测报告

2.3 产品需要具备通过ISO9001/ISO13485医疗器械质量体系认证。

2.4▲制造商具备中华人民共和国国家版权局软件著作权登记证书，（软件名称：过氧化氢空间消毒灭菌系统）。

第三部分：售后服务要求

1.送货时须提供设备使用手册或操作指南，使用非标设计的设备须提供维修专用工具以及备用电源连接线。

2.免费提供不少于1次针对临床的设备使用、操作及清洁培训服务。

3.完成临床使用操作培训后，提供设备技术手册及维修密码（如果有）交设备管理部门予以验收。

4.设备全套保修≥1年，质保期内免费提供设备故障维修和软件升级服务。

5.维修响应承诺不得超过24小时。